## 清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
（一）手术室设备采购部分
1 | 单臂机械麻醉吊塔 | 1、旋转臂：旋转半径≥0.7m。 2、吊柱式气电功能箱：长度≥0.8m。 3、带边轨仪器平台2层，抽屉1个。 4、气体终端5个：氧气2个、压缩空气1个、负压吸引1个、麻醉废气排放1个，每种气体配一个接头。 5、220V/10A国标电源插座6个。 6、等电位端子2个。 7、网络通讯接口1个。 8、双延展臂输液组合架1个。 | 套 | 1 | 29000 | 29000
2 | 电动液压综合手术台（非平移） | 1、手术台的升降、前后倾、左右倾、平移采用电机驱动，输出功率大，安全可靠性高。 2、头、腿板采用螺栓式调节锁紧装置，脱卸简便，且采用进口气弹簧助力，定位准确操作便力，提供气弹簧报关单。 3、采用脚踏刹车，操作简便。 4、采用手控器控制升降、前后倾、左右倾和平移动作（平移为选配），手控器有防止误操作钥匙开关（提供实物或照片）。 5、矩形底座设计，手术台台体及底罩均采用医用级304#全不锈钢材料，经特殊表面亚光处理，清洁更方便，提供材质报告。 6、可选内置蓄电池功能。 7、床面长和宽长：2100毫米，宽520毫米 8、床面高度和升距（电动）：高度680毫米，升距300毫米 9、床面前后倾角度（电动）：前倾≥20度，后倾≥20度 10、床面左右倾角度（电动）：左倾≥20度，右倾≥20度 11、背板转动角度（手动）：上折≥75度，下折≥15度 12、头板转动角度（手动）：上折≥45度，下折≥25度 可脱卸 13、腿板板转动角度（手动） 下折≥90度，外折90度 可脱卸 14、内置腰桥行程：≥120mm 15、产品通过ISO13485、CE、FDA认证。 16、附件配置：单层搁手板2个；托腿架2个；肩托2个；腰托2个；L型麻醉架1个；缚身带1套。 | 套 | 1 | 65000 | 65000
3 | 医用不锈情报面板柜体 | 1.柜体规格：W1200×H1000×D350 2.材料、规格:全304不锈钢，板材厚1.0mm 3.主要功能:柜体左下侧储物柜、右下侧带安装式书写台 | 个 | 1 | 2400 | 2400
4 | 医用多功能情报面板 | 1、控制面板规格：808*446*D 2、6种模块：时钟、计时钟、麻醉计时、空调系统、医疗气体报警/控制屏、电话/背景音乐 3、控制面板材质:采用铝板制作，表面贴专用模 | 个 | 1 | 6500 | 6500
5 | 四联观片灯 | 1.铝合金专用型材，滚柱式压片； 2.不锈钢45度拼角拉丝面框，冷板喷塑箱体，专用接地端子 3.规格：W1197*H597*120 | 个 | 1 | 2150 | 2150
6 | 组合电源插座箱1 | 1.规格：900x210x100 2.主要功能:具备不锈钢面框，多功能插座，1-380V,3-220V,2-接地端子 | 个 | 1 | 550 | 550
7 | 组合电源插座箱2 | 1.规格：900x210x100 2.主要功能:具备不锈钢面框，多功能插座，4-220V,2-接地端子 | 个 | 3 | 500 | 1500
8 | 医用气体面盘 | 1.规格：900*300*200 2.材质：采用不锈钢材料 | 个 | 1 | 2000 | 2000
9 | 薄型风管天井式室内机 | 1、名称：薄型风管天井式室内机 KN-2.2 2、规格：制冷量：2.2KW；制热量：2.6KW；风量：485m3/h 3、安装形式：吊顶暗装（铜管单独计算） | 台 | 9 | 3200 | 28800
10 | 薄型风管天井式室内机 | 1、名称：薄型风管天井式室内机 KN-2.2 2、规格：制冷量：3.6KW；制热量：4.0KW；风量：540m3/h 3、安装形式：吊顶暗装（铜管单独计算） | 台 | 2 | 3300 | 6600
11 | 薄型风管天井式室内机 | 1、名称：薄型风管天井式室内机 KN-2.2 2、规格：制冷量：4.0KW；制热量：4.5KW；风量：540m3/h 3、安装形式：吊顶暗装（铜管单独计算） | 台 | 2 | 3450 | 6900
12 | 多联机直流变频室外机 | 1、名称：多联机直流变频室外机 SW-285 2、规格：制冷量：Q=28.5KW，制热量：Q=31.5KW，电源：380V/50Hz，电机功率8.4KW，风量：11000m³/h | 台 | 1 | 25500 | 25500
13 | 空气洁净屏 | 1、名称：空气洁净屏 JJP-Q60 2、规格：循环风量：600m³/h，适用范围：80m³，电源：2200V/50Hz，电机功率125W，灭菌效率：≥99.9%。 | 台 | 1 | 8500 | 8500
14 | 低噪音离心风机箱 XF-5-1 | 1、设备编号：低噪音离心风机箱 XF-5-1 2、规格型号：Q=400m3/h，配F6中效 3、机外余压：100Pa 4、风机材质：碳钢 5、电机功率（kw）：0.125KW，220V 6、材质：碳钢 7、吊装支吊架或落地基础槽钢安装、刷漆（含减震垫） | 台 | 1 | 1850 | 1850
15 | 低噪音离心风机箱 PF-5-1 | 1、设备编号：低噪音离心风机箱 PF-5-1 2、规格型号：Q=300m3/h，配F6中效 3、机外余压：150Pa 4、风机材质：碳钢 5、电机功率（kw）：0.125KW，220V 6、材质：碳钢 7、吊装支吊架或落地基础槽钢安装、刷漆（含减震垫） | 台 | 1 | 1700 | 1700
16 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、规格：200*200 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：碳钢 | 个 | 1 | 185 | 185
17 | 电动对开多叶调节阀 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：200*200 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：碳钢 | 个 | 1 | 450 | 450
18 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：200*120 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：碳钢 | 个 | 2 | 130 | 260
19 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：200*200 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：碳钢 | 个 | 2 | 140 | 280
20 | 单层百叶排风口 | 1.名称：单层百叶排风口 2.材质：铝合金 3.规格：300*300 | 个 | 1 | 100 | 100
21 | 单层百叶风口 | 1.名称：单层百叶回风口（配过滤网） 2.材质：铝合金 3.规格：400*250 | 个 | 13 | 110 | 1430
22 | 方形散流器 | 1.名称：方形散流器 2.材质：铝合金 3.规格：300*300 | 个 | 13 | 115 | 1495
23 | 单层防雨百叶 | 1.名称：单层防雨百叶风口（带防虫网） 2.材质：铝合金 3.规格：250*250 | 个 | 2 | 95 | 190
24 | 空调配电箱 | 1.名称:空调配电箱 2.型号:5AP-KT 3.规格:13.9kW 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 台 | 1 | 3000 | 3000
25 | 线控器 | 1.名称:线控器 2.型号:250V 10A 3.规格:暗装；底距地1.3m 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 个 | 13 | 225 | 2925
26 | 手术室专用配电箱 | 1.名称:手术室专用配电箱 2.型号:APs 3.规格:10kW 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 台 | 1 | 5200 | 5200
27 | UPS | 1.名称:UPS 2.型号:详设计 3.规格:10KVA,带旁路 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 台 | 1 | 15000 | 15000
28 | IT隔离系统 | 1.名称:IT隔离系统 2.型号:六件套 3.规格:8.0KVA 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 台 | 1 | 10500 | 10500
29 | 手术室灯带 | 1.名称:洁净应急LED灯 2.型号:12*1200*300 3.规格:12*48w,自带电源持续时间为3.0h 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 套 | 1 | 4500 | 4500
30 | 手术中指示灯 | 1.名称:手术中指示灯 2.型号: 3.规格:吸顶安装 | 盏 | 1 | 350 | 350
小计 | [5 empty] | 234815
（二）手术室配套安装部分
31 | 一般通风管道 镀锌钢板δ =0.5mm | 1、名称:一般通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：综合 5.板材厚度:δ =0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 8.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 9.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 | ㎡ | 14.5 | 265 | 3842.5
32 | 一般通风管道 镀锌钢板δ =0.75mm | 1、名称:一般通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：综合 5.板材厚度:δ =0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 8.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 9.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 | ㎡ | 31.6 | 285 | 9006
33 | B1级橡塑保温（风管） | 1.绝热材料品种：难燃 B1 级橡塑保温材料 2.绝热厚度：25mm | m³ | 1.2 | 2500 | 3000
34 | 柔性软管接头 | 1、名称：柔性软管接头 2、材质：耐高温帆布 3、规格：L=300mm | ㎡ | 10 | 54 | 540
35 | 冷媒铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格、压力等级：φ6.35 3.连接形式：焊接 | m | 22.3 | 57.96 | 1292.508
36 | 冷媒铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格、压力等级：φ9.53 3.连接形式：焊接 | m | 18.7 | 73.95 | 1382.865
37 | 冷媒铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格、压力等级：φ12.7 3.连接形式：焊接 | m | 41.7 | 89.97 | 3751.749
38 | 冷媒铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格、压力等级：φ15.88 3.连接形式：焊接 | m | 14.9 | 123.75 | 1843.875
39 | 冷媒铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格、压力等级：φ19.05 3.连接形式：焊接 | m | 3.5 | 150.12 | 525.42
40 | 冷媒铜管 | 1.材质：紫铜管 2.规格、压力等级：φ22.23 3.连接形式：焊接 | m | 22.2 | 209.56 | 4652.232
41 | 分歧管 | 1.材质：紫铜管 2.连接形式：焊接 | 个 | 12 | 480 | 5760
42 | PVC冷凝水管 | 1.材质：PVC管 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：热熔连接 | m | 43.4 | 28.5 | 1236.9
43 | PVC冷凝水管 | 1.材质：PVC管 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：热熔连接 | m | 8.3 | 36.315 | 301.4145
44 | B1级橡塑保温管壳（冷凝水管） | 1.绝热材料品种：难燃 B1 级橡塑保温材料 2.绝热厚度：10mm | m³ | 0.13 | 2500 | 325
45 | B1级橡塑保温管壳（冷媒管） | 1.绝热材料品种：难燃 B1 级橡塑保温材料 2.绝热厚度：15mm | m³ | 0.18 | 2500 | 450
46 | B1级橡塑保温管壳（冷媒管） | 1.绝热材料品种：难燃 B1 级橡塑保温材料 2.绝热厚度：20mm | m³ | 0.18 | 2500 | 450
47 | 管道支吊架制作安装 | 1.名称：支吊架 2.材质：碳钢 3.规格：综合 4.类型：人工除锈、刷调和漆两遍、红丹防锈漆两遍 | kg | 77.9 | 30.915 | 2408.2785
48 | 设备基础 | 1.名称：设备基础 2.材质：C25混凝土基础 | 项 | 1 | 1000 | 1000
49 | 系统调试 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
50 | JDG管 | 1.名称:JDG管 2.型号:φ20 3.规格:详设计 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 米 | 390.5 | 9.9 | 3865.95
51 | JDG管 | 1.名称:JDG管 2.型号:φ25 3.规格:详设计 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 米 | 15 | 12.6 | 189
52 | JDG管 | 1.名称:JDG管 2.型号:φ32 3.规格:详设计 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 米 | 8 | 18 | 144
53 | JDG管 | 1.名称:JDG管 2.型号:φ40 3.规格:详设计 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 米 | 20 | 25 | 500
54 | SC管 | 1.名称:SC管 2.型号:φ20 3.规格:详设计 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 米 | 8 | 9.9 | 79.2
55 | SC管 | 1.名称:SC管 2.型号:φ32 3.规格:详设计 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 米 | 10 | 22 | 220
56 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJV-5x10 3.规格:详设计 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 米 | 35 | 60 | 2100
57 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJV-5x6 3.规格:详设计 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 米 | 20 | 37.5 | 750
58 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.规格:详设计 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 米 | 360 | 4.5 | 1620
59 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.规格:详设计 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 米 | 606.3 | 3.5 | 2122.05
60 | 控制线 | 1.名称:控制线 2.型号:RVSP-2*1.0 3.规格:详设计 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 米 | 51.8 | 8 | 414.4
61 | 控制线 | 1.名称:控制线 2.型号:RVVP-4*1.0 3.规格:详设计 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 米 | 39.4 | 13 | 512.2
62 | 接线底盒 | 1.名称:接线底盒 2.型号:钢制 3.规格:86型 4.其他详见设计图纸及施工说明 | 个 | 13 | 5 | 65
63 | 输液导轨 I型 | 1.名称：输液导轨 2.规格：I型，每套长度2.3米，轨道上安装输液小车，每个床位配置不锈钢吊杆，吊杆长度1.2m。 | 套 | 1 | 180 | 180
64 | 吊塔基础 | 1.5#镀锌角钢 2.M16螺栓*L 3.M14膨胀螺栓 4.表面防锈处理 | 套 | 2 | 1500 | 3000
65 | 无影灯基础 | 1.5#镀锌角钢 2.M16螺栓*L 3.M14膨胀螺栓 4.表面防锈处理 | 套 | 1 | 1500 | 1500
66 | 手术室墙面电解钢板龙骨 | 1、名称：方管龙骨 2、规格：50*50*2mm | ㎡ | 55.651 | 70 | 3895.57
67 | 手术室顶面电解钢板龙骨 | 1、名称：方管龙骨 2、规格：50*50*2mm | ㎡ | 20.2 | 70 | 1414
小计 | [5 empty] | 66340.112
合计 | [5 empty] | 301155.112